苏州市吴江区检验检测中心

可受理开展的强制检定工作计量器具项目表

（2019年12月第1版）

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 | 开展项目名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 检定规程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 非自动衡器 | 非自动衡器（最大秤量不大于60kg，分度值不小于1mg） | 强制检定 | 用于贸易结算 | 模拟指示秤 | (0～60)kg (分度值e不小于1mg) | 级及以下 | JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 非自行指示秤 | (0～60)kg (分度值e不小于1mg) | 级及以下 | JJG 14-2016 《非自行指示秤检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 数字指示秤 | (0～60)kg (分度值不小于1mg) | 级及以下 | JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 电子天平 | 1mg～40kg (分度值不小于1mg) | 级及以下 | JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 机械天平 | 1mg～50kg (分度值不小于1mg) | 3级及以下 | JJG 98-2006 《机械天平检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 架盘天平 | (0～5)kg (分度值不小于1mg) | 级及以下 | JJG156-2004《架盘天平检定装置》 |
| 8 | 10 | 加油机 | 燃油加油机 | 强制检定 | 用于贸易结算 | 燃油加油机 | (0～100)L/min | MPE:±0.3% | JJG 443-2015 《燃油加油机检定规程》 |

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 | 开展项目名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 检定规程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 水表 | 水表 DN15～DN50 | 强制检定 | 用于贸易结算 | 冷水水表 | DN15mm～DN50mm | 2级及以下 | JJG162-2009《冷水水表检定规程》 |
| 11 | 15 | 燃气表 | 燃气表 G1.6～G16 | 强制检定 | 用于贸易结算 | 膜式燃气表 | (0.016～160)m3/h | 1.5级及以下 | JJG577-2012 《膜式燃气表检定规程》 |
| 13 | 17 | 流量计 | 流量计（口径范围DN300及以下） | 强制检定 | 用于贸易结算 | 气体转子流量计 | 流量:(0.5～50)L/min 口径:(4～20)mm | 1.0级及以下 | JJG 257-2007 《浮子流量计检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 气体 容积式流量计 | DN15mm～DN200mm | 1.0级及以下 | JJG633-2005 《气体容积式流量计检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 气体 涡街流量计 | DN15mm～DN200mm | 1.0级及以下 | JJG1029-2007 《涡街流量计检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 气体 涡轮流量计 | DN15mm～DN200mm | 1.0级及以下 | JJG1037-2008 《涡轮流量计检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 明渠堰槽流量计 | 流量: (0.1×10-3～1.5)m3/s 液位: (0～1000)mm | 2.5级及以下 | JJG 711-1990 《明渠堰槽流量计检定规程》 |

| 一级序号 | 一级序号 | 一级目录 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 | 开展项目名称 | 测量范围 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 18 | 血压计（表） | 无创自动测量 血压计 | 强制检定 | 用于医疗卫生 | 台式（立式）血压计 | (0～40)kPa | MPE:±0.5kPa (±3.75)mmHg | JJG270-2008《血压计和血压表检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 血压表 | (0～40)kPa | MPE:±0.5kPa (±3.75)mmHg | JJG270-2008《血压计和血压表检定规程》 |
|  | 19 |  | 无创非自动测量 血压计 | 强制检定 | 用于医疗卫生 | 无创自动测量血压计 | (0～40)kPa (0～300)mmHg | MPE:±0.4kPa MPE:±3mmHg | JJG 692-2010《无创 自动测量血压计检定规程》 |
| 16 | 21 | 压力仪表 | 指示类压力表、 显示类压力表 | 强制检定 | 用于安全防护 | 数字压力计 | (-0.1～100)MPa | 0.05级及以下 | JJG875-2005《数字压力计检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 | (0～60)MPa | 0.4级及以下 | JJG 49-2013《弹性元件式 精密压力表和真空表检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 弹性元件式一般压力表 | (0～60)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 1.0级及以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 |
|  | 22 |  | 压力变送器、 压力传感器 |  |  | 压力变送器 | (-0.1～0.2)MPa | 0.1级及以下 | JJG 882-2004 《压力变送器检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 压力变送器 | (0.2～60)MPa: | 0.2级及以下 | JJG 882-2004 《压力变送器检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 压力传感器 | (-0.1～60)MPa | 0.05级及以下 | JJG 860-2015《压力传感器（静态）计检定规程》 |
| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 | 开展项目名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 检定规程名称 |
| 18 | 24 | 出租汽车 计价器 | 出租汽车计价器 | 强制检定 | 用于贸易结算 | 出租汽车计价器 （使用误差） | 计程:(0.0～999.9)km | 计程MPE:-4.0%~1.0% | JJG 517-2016 《出租汽车计价器检定规程》 |
| 19 | 25 | 电能表 | 电能表 | 强制检定 | 用于贸易结算 | 机电式电能表 | 3×(57.7～380)V ，3×(0.1～100)A | 0.5级及以下 | JJG 307-2006 《机电式交流电能表检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 电子式电能表 | 3×(57.7～380)V ，3×(0.1～100)A | 0.5级及以下 | JJG 596-2012 《电子式交流电能表检定规程》 |
| 22 | 29 | 焦度计 | 焦度计 | 强制检定 | 用于医疗卫生 | 焦度计 | (-25～+25)m-1 | 二级及以下 | JJG 580-2005 《焦度计检定规程》 |
| 23 | 30 | 验光仪器 | 验光仪、 综合验光仪 | 强制检定 | 用于医疗卫生 | 验光仪 | 主观式: (-15～+15)m-1 客观式:(-20～+20)m-1 | (-10~+10)m-1 MPE:±0.25m-1 <-10m-1或>+10m-1 MPE:±0.50m-1 | JJG 892-2011 《验光仪检定规程》 |
|  | 31 |  | 验光镜片箱 |  |  | 验光镜片箱 | (-20～+20)m-1 | MPE: ±(0.03~0.12)m-1 | JJG 579-2010 《验光镜片箱检定规程》 |
|  | 32 |  | 角膜曲率计 |  |  | 角膜曲率计 | (6.5～9.4)mm | MPE:±0.02mm(曲率半径≤8.00mm) MPE:±0.03mm (曲率半径>8.00mm) | JJG1011-2018 《角膜曲率计检定规程》 |
| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 | 开展项目名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 检定规程名称 |
| 29 | 40 | 水分 测定仪 | 烘干法水分 测定仪 | 强制检定 | 用于贸易结算 | 水分测定仪 (数显式) | 1mg～500g | 级 级 | JJG658-2010《烘干法 水分测定仪检定规程》 |
| 35 | 48 | 医用诊断X射线设备 | 非数字化医用诊断X射线仪 | 强制检定 | 用于医疗卫生 | 医用诊断X射线辐射源 | 空气比释动能:（0.1～1000）mGy | 空气比释动能：允许误差限10% | JJG744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》 |
| 37 | 50 | 心脑电 测量仪器 | 心电图仪 | 强制检定 | 用于医疗卫生 | 心电图机 | 电压:0.5mV～5mV 周期:0.05s～10s | 电压MPE:±10% 周期MPE:±10% | JJG543-2008《心电图机检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 数字心电图机 | 电压:30µV～10.00V 周期:(0.05～10)s | 电压MPE: 30µV ～499µV:±15% 500µV～10V: ±10% 周期MPE:±7% | JJG1041-2008《数字心电图机检定规程》 |
|  | 52 |  | 多参数监护仪 | 强制检定 | 用于医疗卫生 | 多参数监护仪 | 心电电压:(0.5～2)mV 心率:(27～300)次/分 无创血压:(0～40)kPa 血氧饱和度:(70～99)%脉率:(30～300)次/分 呼吸频率:(0～120)次/分 | 心电电压MPE:±10% 心率MPE: 显示值的±5%+1个字 无创血压静态MPE:±0.5kPa 血氧饱和度MPE:(70～85)%:±4.0% (86～99)%:±2.0% 脉率MPE:±3次/分 呼吸频率MPE:±15% | JJG(苏）85-2009 《多参数监护仪检定规程》 |
|  |  |  |  |  |  | 心电监护仪 | 电压:(0～10)mV 心率:(0～300)次/分 扫描速度:(12～50)mm/s | MPE:±10% MPE:±(5%+1个字) MPE:±10% | JJG760-2003《心电监护仪检定规程》 |